掃描器 XY / Z 軸補償計算說明

1. 目的

本文件說明 3D 掃描器進行校正時，如何透過三顆校正球的已知絕對位置與掃描器拍攝取得的相對位置，反推攝影機實際位置，並計算 XY / Z 軸補償值。

其中 XY 軸補償主要依據三顆校正球的空間位置反推攝影機實際 X / Y 位置；Z 軸因 KEYENCE 掃描器所取得的高度值為相對參考距離的高度偏移，因此需先將掃描高度換算為「感測頭到校正球 / 平台的實際距離」，再進一步反推攝影機 Z 軸位置。

2. XY 補償計算邏輯

2.1 已知資料

校正時由外部控制系統傳入以下資料：

- 攝影機目前預期絕對位置
CameraExpectedPosition = (ExpectedX, ExpectedY, ExpectedZ)

- 三顆校正球的絕對位置
BallKnownPosition1 = (KnownX1, KnownY1, KnownZ1)
BallKnownPosition2 = (KnownX2, KnownY2, KnownZ2)
BallKnownPosition3 = (KnownX3, KnownY3, KnownZ3)

2.2 掃描器取得資料

3D 掃描器拍攝後，系統會取得三顆校正球相對於攝影機的座標：

BallMeasuredPosition1 = (MeasuredX1, MeasuredY1, MeasuredZ1)
BallMeasuredPosition2 = (MeasuredX2, MeasuredY2, MeasuredZ2)
BallMeasuredPosition3 = (MeasuredX3, MeasuredY3, MeasuredZ3)

此座標為掃描器座標系下的相對位置，並非機械座標系中的絕對座標。

3. XY 補償流程

3.1 流程說明

- 外部系統傳入攝影機預期絕對位置與三顆校正球絕對位置。

- 3D 掃描器拍攝三顆校正球，取得三顆球在掃描器座標系中的相對位置。

- 系統先計算三顆球彼此之間的距離。

- 將掃描器拍到的三顆球距離，與傳入的三顆校正球絕對位置距離進行比對。

- 若三顆球之間距離一致，代表三顆球辨識與配對正確。

- 系統使用掃描器拍得的三顆球相對位置，以及三顆球真實絕對位置，反推攝影機實際絕對位置。

- 攝影機實際絕對位置與傳入的攝影機預期絕對位置相比，兩者差值即為補償值。

3.2 流程圖

flowchart TD
    A[傳入攝影機預期絕對位置] --> B[傳入三顆校正球絕對位置]
    B --> C[3D掃描器拍攝三顆校正球]
    C --> D[取得三顆球相對於攝影機的位置]
    D --> E[計算三顆球彼此距離]
    E --> F{距離是否與已知校正球距離一致}
    F -- 否 --> G[校正失敗 / 球辨識錯誤]
    F -- 是 --> H[使用三顆球相對位置與絕對位置反推攝影機實際位置]
    H --> I[攝影機實際位置 - 攝影機預期位置]
    I --> J[取得 OffsetX / OffsetY / OffsetZ]

4. XY 補償公式

假設反推出來的攝影機實際位置為：

CameraActualPosition = (ActualX, ActualY, ActualZ)

傳入的攝影機預期位置為：

CameraExpectedPosition = (ExpectedX, ExpectedY, ExpectedZ)

則補償值為：

OffsetX = ActualX - ExpectedX
OffsetY = ActualY - ExpectedY
OffsetZ = ActualZ - ExpectedZ

其中 XY 補償主要使用：

OffsetX = ActualX - ExpectedX
OffsetY = ActualY - ExpectedY

5. XY 補償範例

5.1 傳入資料

攝影機預期位置：
ExpectedX = 500.000
ExpectedY = 300.000
ExpectedZ = 1200.000

三顆校正球絕對位置：

Ball1 = (100.000, 100.000, 0.000)
Ball2 = (200.000, 100.000, 0.000)
Ball3 = (100.000, 200.000, 0.000)

5.2 掃描器拍攝後反推結果

系統透過三顆球相對位置與絕對位置反推攝影機實際位置：

ActualX = 500.800
ActualY = 299.600
ActualZ = 1200.000

5.3 補償值

OffsetX = 500.800 - 500.000 = +0.800 mm
OffsetY = 299.600 - 300.000 = -0.400 mm

因此：

XY補償值：
OffsetX = +0.800 mm
OffsetY = -0.400 mm

後續掃描結果若需轉換至機械座標，即可套用此補償值。

6. Z 軸高度計算邏輯

6.1 KEYENCE 高度值定義

KEYENCE LJ-S640 的參考距離為：

ReferenceDistance = 1116 mm

掃描器取得的「平均高度」不是攝影機絕對 Z 位置，也不是感測頭到平台的實際距離，而是相對於參考距離 1116 mm 的高度偏移量。

KEYENCE 廠商提供的公式為：

感測頭到被測物距離 = 1116 - 平均高度

即：

SensorToTargetZ = ReferenceDistance - AverageHeight

其中：

ReferenceDistance = 1116 mm

6.2 正負值意義

若平均高度為正值，代表被測物比參考距離位置更靠近感測頭。

範例：

AverageHeight = +24.779 mm

SensorToTargetZ = 1116 - 24.779
SensorToTargetZ = 1091.221 mm

代表目前平台或校正球位置距離感測頭約 1091.221 mm。

若平均高度為負值，代表被測物比參考距離位置更遠離感測頭。

範例：

AverageHeight = -100 mm

SensorToTargetZ = 1116 - (-100)
SensorToTargetZ = 1216 mm

7. Z 軸補償推算方式

Z 軸不能直接使用掃描器取得的 AverageHeight 作為攝影機高度，而是要先轉換成感測頭到校正球或平台的實際距離。

7.1 使用校正球球心高度推算攝影機 Z

假設已知第一顆校正球的絕對 Z 座標為：

BallAbsoluteZ

掃描器取得第一顆校正球球心平均高度為：

BallCenterHeight

則感測頭到第一顆校正球球心的距離為：

SensorToBallCenterZ = 1116 - BallCenterHeight

若機械座標系定義為 Z 越高數值越大，且感測頭位於校正球上方，則可反推攝影機實際 Z：

CameraActualZ = BallAbsoluteZ + SensorToBallCenterZ

也就是：

CameraActualZ = BallAbsoluteZ + (1116 - BallCenterHeight)

最後 Z 軸補償值為：

OffsetZ = CameraActualZ - CameraExpectedZ

8. 平台兩段高度驗證 Z 軸邏輯

客戶提出三顆校正球固定在同一平台上，並讓平台在兩個不同 Z 高度各拍攝一次。此方式可用來驗證 Z 軸推算結果是否一致。

8.1 基本概念

若攝影機本體沒有移動，平台往上移動 100 mm 後：

- 校正球的絕對 Z 會增加 100 mm。

- 掃描器量到的球心高度也會增加 100 mm。

- 兩者會互相抵消。

- 因此反推出來的攝影機實際 Z 應保持一致。

8.2 高度 A：平台移動前

假設：

校正球絕對Z = BallZ
校正球球心高度 = x

感測頭到校正球球心距離：

SensorToBallCenterZ_A = 1116 - x

攝影機實際 Z：

CameraActualZ_A = BallZ + (1116 - x)

8.3 高度 B：平台往上移動 100 mm

平台往上移動 100 mm 後，校正球絕對 Z 也會變成：

BallZ_B = BallZ + 100

掃描器量到的球心高度理論上也會變成：

BallCenterHeight_B = x + 100

因此感測頭到校正球球心距離：

SensorToBallCenterZ_B = 1116 - (x + 100)

攝影機實際 Z：

CameraActualZ_B = (BallZ + 100) + [1116 - (x + 100)]

展開：

CameraActualZ_B = BallZ + 100 + 1116 - x - 100
CameraActualZ_B = BallZ + 1116 - x

因此：

CameraActualZ_A = CameraActualZ_B

8.4 Z 軸驗證圖

flowchart TD
    A[平台高度A] --> B[取得球絕對Z = BallZ]
    B --> C[掃描取得球心高度 = x]
    C --> D[CameraActualZ_A = BallZ + 1116 - x]

    E[平台往上移動100mm] --> F[球絕對Z = BallZ + 100]
    F --> G[掃描球心高度 = x + 100]
    G --> H[CameraActualZ_B = BallZ + 100 + 1116 - x - 100]

    D --> I{CameraActualZ_A 是否等於 CameraActualZ_B}
    H --> I
    I -- 是 --> J[Z軸推算合理]
    I -- 否 --> K[需檢查高度值 / 球心計算 / 平台移動量 / 座標方向]

9. Z 軸數值範例

9.1 平台高度 A

假設：

ReferenceDistance = 1116 mm
BallAbsoluteZ_A = 0 mm
BallCenterHeight_A = 24.779 mm
CameraExpectedZ = 1090.000 mm

計算感測頭到球心距離：

SensorToBallCenterZ_A = 1116 - 24.779
SensorToBallCenterZ_A = 1091.221 mm

反推攝影機實際 Z：

CameraActualZ_A = 0 + 1091.221
CameraActualZ_A = 1091.221 mm

計算補償值：

OffsetZ_A = 1091.221 - 1090.000
OffsetZ_A = +1.221 mm

9.2 平台高度 B：往上移動 100 mm

平台上升 100 mm 後：

BallAbsoluteZ_B = 100 mm
BallCenterHeight_B = 24.779 + 100
BallCenterHeight_B = 124.779 mm
CameraExpectedZ = 1090.000 mm

計算感測頭到球心距離：

SensorToBallCenterZ_B = 1116 - 124.779
SensorToBallCenterZ_B = 991.221 mm

反推攝影機實際 Z：

CameraActualZ_B = 100 + 991.221
CameraActualZ_B = 1091.221 mm

計算補償值：

OffsetZ_B = 1091.221 - 1090.000
OffsetZ_B = +1.221 mm

因此：

CameraActualZ_A = CameraActualZ_B = 1091.221 mm
OffsetZ_A = OffsetZ_B = +1.221 mm

表示 Z 軸推算邏輯一致。

10. 注意事項

10.1 平台上升時，校正球絕對 Z 必須同步更新

平台上升 100 mm 後，三顆校正球的絕對 Z 不可沿用第一次的數值，必須同步增加 100 mm。

若第二次仍使用第一次的球絕對 Z，則會導致攝影機 Z 反推錯誤。

錯誤示例：

CameraActualZ_B = BallZ + [1116 - (x + 100)]

此結果會比正確值少 100 mm。

10.2 需確認平均高度取的是球心高度

若 BallCenterHeight 是透過球面擬合取得的球心高度，可直接用於攝影機 Z 推算。

若取的是球頂、球面局部 ROI 或平台面平均高度，則不能直接與校正球球心絕對 Z 對應，需額外考慮球半徑或幾何偏移。

10.3 三顆球可用來檢查 Z 軸穩定性

因三顆球固定於同一平台上，同一次拍攝時三顆球推算出的攝影機 Z 應接近一致。

可分別計算：

CameraActualZ_1
CameraActualZ_2
CameraActualZ_3

再取平均：

CameraActualZ = average(CameraActualZ_1, CameraActualZ_2, CameraActualZ_3)

並檢查最大值與最小值差距：

Z差異 = max(CameraActualZ_1, CameraActualZ_2, CameraActualZ_3)
      - min(CameraActualZ_1, CameraActualZ_2, CameraActualZ_3)

若差異過大，代表可能有以下問題：

- 球心辨識不準。

- 平台傾斜。

- 掃描高度值換算錯誤。

- 三顆球絕對 Z 設定錯誤。

- 掃描器座標方向與機械座標方向未統一。

11. 結論

XY 補償是透過三顆校正球的已知絕對位置與掃描器拍攝取得的相對位置，反推攝影機實際 X / Y 位置，再與傳入的攝影機預期位置相比，取得 OffsetX 與 OffsetY。

Z 軸補償則需先依 KEYENCE 定義，使用：

SensorToTargetZ = 1116 - AverageHeight

將掃描器取得的球心高度轉換為感測頭到球心的實際距離，再搭配校正球球心的絕對 Z，反推攝影機實際 Z：

CameraActualZ = BallAbsoluteZ + (1116 - BallCenterHeight)

最後再與攝影機預期 Z 相減：

OffsetZ = CameraActualZ - CameraExpectedZ

若平台在兩個不同高度各拍攝一次，且第二次校正球絕對 Z 與掃描器量得高度皆同步增加相同高度，則理論上兩次反推出來的攝影機 Z 應一致。此結果可作為 Z 軸推算邏輯與補償值穩定性的驗證依據。